Запрошення до участі в тендері

Назва:

Закупівля медичного обладнання :  СТЕРИЛІЗАТОР ПОВІТРЯНИЙ ГП-80

Дата відкриття тендерного оголошення: 21 серпня 2024 року

Останній термін подання тендерних заявок: 06 вересня 2024 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання: СТЕРИЛІЗАТОР ПОВІТРЯНИЙ ГП-80

Тендер проводиться в  рамках проєкту ПРООН  «Посилення спроможності громад у наданні допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів та інформування про її надання у партнерстві з організаціями громадянського суспільства»

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 06 вересня  2024 року до 12:00, за адресою електронної пошти: office@ifl.org.ua  або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копія Статуту, копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Додатково для ТОВ: Наказ на призначення уповноваженої особи (керівника), якщо Договори підписує керівник, чи Наказ та Довіреність від організації  на підписанта, якщо Договори підписує інша особа, відмінна від керівника, Протокол Загальних зборів, якщо сума Договорів  обмежена в Статуті  та перевищує обмеження суми  пропозиції

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва/витягу платника єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

СТЕРИЛІЗАТОР ПОВІТРЯНИЙ ГП-80

Призначений для повітряної стерилізації хірургічного інструменту, термостійких шприців і голок (з відміткою +200 град. С), а також скляного посуду, інших об'єктів медичного призначення.

Основні переваги:

-високий рівень автоматики;

-оптимальна примусова циркуляція гарячого повітря в камері високоякісним двигуном;

-якісна термоізоляція;

-стерилізаціонная камера і завантажувальні коробки виготовлені з полірованої, жароміцної, перфорованої нержавіючої сталі;

-висока інформативність панелі управління, яка передбачає цифрову індикацію поточної температури і часу, світлову індикацію основних етапів циклу;

-передбачено блокування при перевищенні відхилень від температурного режиму та аварійне відключення

| Технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| Об'єм камери, л | Не менше 80 |
| Розміри стерилізаційної камери, мм, ВхШхГ | Не більше 570х320х440 |
| Підтримувані режими роботи, град. С / хв | режим 1 - 85/30 режим 2 - 120/45 режим 3 - 160/150 режим 4 - 180/60 режим 5 – 250/60 можливість встановлення 5 режимів в діапазоні 50…250 град С, 1…999 хв. |
| Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, град.С | + (-) 3 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Час нагріву до температури стерилізації, хв | Не більше 30+ (-) 5 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | Не більше 2,0 |
| Кіл-ть завантажувальних касет (полиць), шт | Не менше 4 |
| Відстань між полицями | Не менше 122мм |
| Габаритні розміри, мм (в.ш.г.) | Не більше 680х565х610 |
| Середній термін служби, років | Не менше 8 |
| Гарантійний термін, місяців | Не менше 18 |
| Модуль WI-FI | наявність |
| Запис не менше ніж 100 стерилізаційних процесів у пам’ять стерилізатора | наявність |
| Підключення мобільного пристрою з можливістю перегляду 100 раніше записаних стерилізаційних процесів з виведенням графіку | наявність |
| Клас ризику | ІІ б |
| Сертифікат на систему управління якістю (ISO 13485:2016) | наявність |
| Сертифікат відповідності техничного регламенту щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України ві 02.10.2013 р. №753 | наявність |
| Гарантійний лист виробника | наявність |
| Наявність сервісної служби на території України | наявність |
| Термін виготовлення обладнання | Не раніше 2023р. |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 2 місяці з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.